美国G&R公司 RH-150AUTO/RH-45AUTO

组 合 式 洛 氏 硬 度 仪

美国G&R公司研制的RH-150AUTO/RH-45AUTO组合式洛氏硬度仪，根据洛氏(ROCKWELL)原理设计而成，既可搭配弓形框架作为便携式洛氏硬度仪使用，又可搭配台式框架用作台式硬度仪。其采用了高精度的测力传感器和深度测量系统，测试结果准确可靠。一键式操作，自动完成预载、加载和卸载过程，使用简单快捷。仪器内置A，B，C三种硬度标尺，可自动转换成HV、HB，直接显示测试结果，也可通过蓝牙窗口将数据传输到打印机或电脑等系统。

美国专利：7，066，013

CE认证：2004/108/EC     2006/95/EC

技术参数 ：
主机参数：

|  | RH-150AUTO | RH-45AUTO |
| --- | --- | --- |
| 初始试验力 Kg(N) | 10 (98.07) | 3 (29.42) |
| 总试验力 Kg(N) | 60, 100, 150 (588.4, 980.7, 1471) | 15, 30, 45 (147.1, 294.2, 441.3) |
| 硬度标尺 | A, B, C | 15N, 30N, 45N 15T, 30T, 45T |
| 试验力控制方式 | 基于力传感器的闭环反馈系统 |
| 试验过程型式 | 全自动 (自动加载，自动测试，自动返回) |
| 应用标准 | ASTM E18, ISO 6508, ASTM E140 |
| 精度 | 0.1 HR |
| 数据输出 | Bluetooth (打印机 ), USB (电脑) |
| 数据存储 | 1000 组测试结果 |
| 电池 | 充电锂电池 电池工作时间 6 小时 电池充电时间 2 小时 |
| 重量 | 2 Kg |
| 外形尺寸 | 200mm X 110mm X 46mm |
| 欧洲CE认证 | EC Machinery Directive (98/37/EC) EC Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) |

注：RH-45AUTO为表面洛氏硬度仪

配件参数：

弓形体

| 开口高度 | 0-25 mm | 25-50mm | 50-75mm | 75-100mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 重量 | 0.15kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.4kg |

台式框架

| 开口高度 | 0-250mm |
| --- | --- |
| 深度 | 130mm |
| 重量 | 17kg |

配置：

| 标准配置 |
| --- |
| 台式洛氏硬度仪 | 便携式洛氏硬度仪 |
| RH-150AUTO (or RH-45AUTO)主机 | RH-150AUTO (or RH-45AUTO) 主机 |
| 金刚石压头 | 金刚石压头 |
| 1.58mm硬质合金球压头 | 1.58mm硬质合金球压头 |
| 20-35HRC 洛氏硬度块 | 20-35HRC 洛氏硬度块 |
| 59-65HRC 洛氏硬度块 | 59-65HRC 洛氏硬度块 |
| 60-85HRBW 洛氏硬度块 | 60-85HRBW 洛氏硬度块 |
| 内六角扳手 | 内六角扳手 |
| 11.1V 充电电池 | 11.1V 充电电池 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 台式框架 | 25mm 弓形体 |
| 连接板 | 50mm 弓形体 |
| 60mm平面砧台 | 75mm 弓形体 |
| 60mm V型砧台 | 100mm 弓形体 |
| 16mm 内六方扳手 | 自定心平面砧台 |
| 塑料提箱 | 自定心V型砧台 |
| 中英文说明书 | 30mm平面砧台 |
|  | 30mm V型砧台 |
|  | 塑料提箱 |
|  | 中英文说明书 |
| 选购件 |
| 蓝牙打印机及打印机电源适配器 |
| 测管弓形体 |
| 测球砧台及定位套（根据球的尺寸选择） Φ10-12mm Φ12-16mm Φ16-30mm Φ30-50mm （四种规格可选） |

售后服务：

产品自售出之日起，保修两年，不含压头。

保修期满后，除配件费外客户还需承担邮寄美国的往返快递费用