# RH-150AUTO, RH-45AUTO (表面)

# 组合式洛氏硬度测量仪

# 使用手册

# G & R Technology Inc.

目      录

# 1.           技术参数                                                      5

# 2.           标准配置                                                      7

# 3.           功能描述                                                      9

# 4.           测试原理和过程                                         11

# 5.           工件的预处理                                             11

# 6.           基本操作                                                     12

## 7.           硬度测量仪的设置                                     27

# 8.           硬度测量仪的维护和保养                         29

# RH-45AUTO  表面洛氏硬度测量仪

简述

# RH-150AUTO洛氏硬度测量仪和RH-45AUTO  表面洛氏硬度测量仪是一种组合式的硬度测量仪。这种硬度测量仪是一种高精度的，高效的自动化测量仪。这种硬度测量仪是由一个测量头和一些特别的框架组成。用户可以根据工件的测量需要，选择不同的框架，并把测量主体安装在框架上，组合成专用的硬度测量仪。

# 硬度测量仪采用重量传感器作为力测量元件，组成闭环的数字自动控制系统, 自动控制压头对工件的施压。硬度测量仪还采用位移传感器作为压痕测量元件，高精度完成测量工作。

# 硬度测量仪可以直接读取HRA，HRB， HRC，（RH-150AUTO）15N， 30N， 45N，15T，30T，45T（RH-45AUTO），也可读取HV和HB的换算值。

# 硬度测量仪有蓝牙驱动器，直接把测试数据送到蓝牙打印机打印。硬度测量仪还有USB接口，可以同PC通信。

注意

- RH-150AUTO洛氏硬度测量仪和RH-45AUTO  表面洛氏硬度测量仪是自动化测试仪器，在工作中，严禁用手触摸任何移动部件，包括压头，以免伤害身体。

- 开始测试前，请检查压头是否在定位套内，如不在，请装入压头，否则，可能损坏位移传感器。如果开始测试并测头的定位套接触到被测工件后，压头仍不在定位套内，RH 系列洛氏硬度测量仪将自动感知，LCD显示“NO INDENTER” 并闪烁，测头自动返回。

- 测头的移动范围是25mm,如果超过此范围，测头将停止移动，并仅能向相反的方向移动。

使用注意事项

请在首次使用仪器前仔细阅读本手册。请保存本手册在安全的地方，以便参阅。

由于下列某种或多种原因造成的人身伤害或财产损失，我们将不承担任何责任：

- 由于未按本手册的操作方法进行操作。

- 未按照本手册中进行检查和维护。

- 未经授权对仪器及其组件进行拆卸和修理。

- 用化学液体擦拭塑胶部件。

- 因事故、和不可抗力而造成的严重损坏。

安全说明

严禁儿童或者受酒精，毒品或药物制剂影响的任何人操作本测量仪。不熟悉本手册仪的人员在操作本测量仪时，必须有人监督。

# 1. 技术参数

主机参数

|  | RH-150AUTO | RH-45AUTO |
| --- | --- | --- |
| 初始试验力 Kg(N) | 10 (98.07) | 3 (29.42) |
| 总试验力 Kg(N) | 60, 100, 150 (588.4, 980.7, 1471) | 15, 30, 45 (147.1, 294.2, 441.3) |
| 硬度标尺 | A, B, C | 15N, 30N, 45N 15T, 30T, 45T |
| 试验力控制方式 | 基于力传感器的闭环反馈系统 |
| 试验过程型式 | 全自动 (自动加载，自动测试，自动返回) |
| 应用标准 | ASTM E18, ISO 6508, ASTM E140 |
| 精度 | 0.1 HR |
| 数据输出 | Bluetooth (打印机 ), USB (电脑) |
| 数据存储 | 1000 测试结果 |
| 电池 | 充电锂电池 电池工作时间 6 小时 电池充电时间 2 小时 |
| 重量 | 2 Kg |
| 外形尺寸 | 200mm X 110mm X 46mm |
| 欧洲CE认证 | EC Machinery Directive (98/37/EC) EC Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) |

测试范围

弓形框架:

| 工件长度 | 0-25 mm | 25-50mm | 50-75mm | 75-100mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 重量 | 0.15kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.4kg |

测管框架:

| 最大管壁厚度 | Up to 20mm |
| --- | --- |

台式框架:

| 工件长度 | 0-250mm |
| --- | --- |
| 深度 | 130mm |
| 重量 | 17kg |

# 2. 标准配置

RH-150AUTO 和 RH-45AUTO洛氏硬度测量仪有两种不同的配置，每一种配置都包括不同的框架和附件。购买本公司产品后，请根据下面的清单检查包装内容。

配置 1: 台式框架洛氏硬度测量仪：

RH-150AUTO (or RH-45AUTO) 主机

金刚石压头

1.58mm硬质合金球压头

20-35HRC 1块

59-65HRC 1块

60-85HRBW 1块

内六角扳手

11.1V 充电电池

电源适配器

台式框架

连接板

60mm平面砧台

60mm V型砧台

16mm 内六方扳手

蓝牙打印机及电源适配器（选择配置）

配置 2: 便携式洛氏硬度测量仪:

RH-150AUTO (or RH-45AUTO) 主机

金刚石压头

1.58mm硬质合金球压头

20-35HRC 1块

59-65HRC 1块

60-85HRBW 1块

内六角扳手

11.1V 充电电池

电源适配器

25mm 弓形框架

50mm 弓形框架
           75mm 弓形框架

100mm 弓形框架

自定心平面砧台

自定心V型砧台

30mm平面砧台

30mm V型砧台

塑料提箱

蓝牙打印机及电源适配器（选择配置）

测管框架（选择配置）

测球砧台及定位套（选择配置）

# 3. 功能描述

以图 1 and图 2 说明RH-150AUTO 洛氏硬度测量仪。

图 1: 洛氏硬度测量仪前视图

- 液晶显示屏：液晶显示屏可以显示测试结果、操作说明及提示。

- 键盘

- 键: 电源开关.注意： RH-150AUTO 硬度测量仪有省电功能：当硬度测量仪不工作超过5分钟后，将自动关机。

- 功能键: SET, MODE,, : 这些键根据液晶显示屏的提示进行各种功能操作。

- 键: 蓝牙传输 – 按这个键将把数据送到打印机。

- 键: 用于开始测试或向前移动压头。

- 键: 向后移动压头。

- STOP键: 停止压头的移动。

压头和定位套: 压头用来在样件上产生压痕。定位套用来保持压头并测量压痕的深度。压头安装：将压头2放入定位套内，定位套和测头的端面都有一刻线，对准这俩条刻线，并将定位套用力推入测头的孔内。然后将定位套旋转一定的角度，定位套锁在测头的孔内。

- USB 接口: 用USB电缆连接硬度测量仪与电脑。

- 充电器接口: 连接充电器并给硬度测量仪的电池充电。

- 砧台: 用来夹持被测工件。根据需要，有不同的种类砧台。

- 定位槽: 通过螺丝把各种框架固定在这个定位槽内。

- 框架: 同砧台配合， 用来夹持被测工件。有各种不同的框架适合不同尺寸和不用形状的被测工件。

Figure 2: 洛氏硬度测量仪侧视图

各种框架介绍:

1.弓形框架： 主机同这些框架结合并组成便携式硬度测量仪。.   弓形框架有不同的尺寸：0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, and 75-100mm.

2. 测管框架：主机同这框架结合并组成便携式测管硬度测量仪。

3. 台式框架: 主机同这框架结合并组成台式硬度测量仪。

主机与台式框架的安装与调整：

a。先用两个M6内六角螺丝将连接板紧固在主机上。

b。根据被测工件的大小，将连接板的键插入台式框架的相应的槽内。

c。在台式框架的背面用螺栓把连接板紧固在台式框架上。

d。根据被测工件选择砧台，并旋在框架上。

注意：根据测量的需要，台式框架可以垂直放置或水平放置。

4. 测试原理和过程

用户先将被测工件放在砧台与压头之间。用户启动硬度测量仪，先按开关键，然后按 键，电机旋转，压头向工件前进，当压头接近工件时，按STOP键，压头停止前进。用户可根据压头的尖端，调整工件被测的位置。       用户再次按 键，电机旋转，位移测量套压紧工件，并压头尖端与位移测量套在一个平面上。

根据ASTM E-18洛氏硬度测试方法标准，先对被测工件施加一个初始试验力F0。

电机继续旋转，并根据力传感器的反馈，电机通过压头继续对工件施压，并使作用力达到F0。

电机停止驱动，根据ASTM E-18洛氏硬度测试方法标准，稳定一个确定的时间。位移传感器测量压头的尖端在工件上的压痕深度。

根据ASTM E-18洛氏硬度测试方法标准，再对被测工件施加一个附加试验力F1，使总试验力F=F0+F1。

电机通过压头继续对工件施压，并根据力传感器的反馈，使压头在工件的总作用力达到F。电机停止驱动，根据ASTM E-18洛氏硬度测试方法标准，稳定一个确定的时间。

根据ASTM E-18洛氏硬度测试方法标准，然后对被测工件减压并减到初始试验力F0。

当电机反向旋转，压头反方向移动。压头对工件减压，并根据力传感器的反馈，使压头在工件的作用力减到F0。电机停止驱动，根据ASTM E-18洛氏硬度测试方法标准，稳定一个确定的时间。位移传感器再测量压头在工件上的压痕深度。

数据处理系统根据位移传感器两次测量值进行计算和分析,求出测试的硬度。 数据显示系统把所测的结果显示, 数字通信系统通过有线例如USB或者无线例如Bluetooth把数据送往计算机和打印机。

## 5. 工件的预处理

为了保证测试的精度，在测试前应对被测的工件进行如下预处理：

1．测试应在一个干静的表面进行，应除去氧化层，硬化层，油脂及附着物。

2．被测试的工件应由一个平滑的表面，测试前应进行加工处理，表面的粗糙度应

小或等于1.6µm.

3.  被测试的工件的厚度不小于2mm。

# 6. 基本操作

### 开机

# 按  键后，硬度测量仪接通电源. 液晶显示屏显示主视窗包括前一次的测试结果:

# 测试设置

1. 在主视窗，您可选择操作参数。首先，按SET键，液晶显示屏显示每组测试的次数。按 键或键选择每组测试的测试的次数（从1到10）。

2. 继续按SET键，测试仪进入选择硬度标尺的界面。按 键，液晶显示屏可滚动显视如下的视屏，通过按SET键，确定您所选择硬度标尺。

# 下面对每个视屏操作说明：

# a.设置硬度标尺HRA，通过按 键，见如下视屏：

# 按SET键，返回主视窗，开始硬度标尺为HRA的测试。

# b.设置硬度标尺HRB，通过按键，见如下视屏：

按MODE键可纵向循环选择换算标尺HRB，HV，和HB及强度换算KSI

（千磅/英寸²）,KGM（Kg/MM²），被选中的参数将闪烁。在选好换算标尺（HV或HB）后，按键，横向循环选择被测的材料参数，被选中的参数将闪烁。测试材料包括：ST（钢），SS（不锈钢），BR（黄铜），CO（铜）和AL（铝）。请根据被测的工件的材料选择相应的材料参数。

# 按SET键，返回主视窗，开始硬度标尺为HRB的测试。

# c.设置硬度标尺HRC，通过按键，见如下视屏：

按MODE键可纵向循环选择换算标尺HRC，HV，和HB及强度换算

KSI（千磅/英寸²）KGM（Kg/MM²），被选中的参数将闪烁。

在选好换算标尺（HV或HB）后，按键，横向循环选择被测的材料参数，被选中的参数将闪烁。测试材料包括：ST（钢），SS（不锈钢），。请根据被测的工件的材料选择相应的材料参数。

按SET键，返回主视窗，开始硬度标尺为HRC的测试。

最小读数

最大读数

测试结果平均值                                                                                   换算值

测试值号码

现测试值

测试组号码

测试过程

下面以HRC测试位例：

确定金钢石压头是否放在测头内，如果没有金钢石压头在测头内，请旋转定位套，使定位套和测头的端面的刻线对准，将定位套和压头从测头取出。从定位套中取出原压头，并更换成金钢石，对准定位套和测头的端面的刻线，并将定位套用力推入测头的孔内。然后将定位套旋转一定的角度，定位套锁在测头的孔内。

在主视窗界面，用户先将被测工件放在砧台与压头之间。按键，电机旋转，压头向工件前进，当压头接近工件时，按STOP键，压头停止前进。用户可根据压头的尖端，调整工件被测的位置。再按键，电机旋转，压头对工件施压，达到预载荷10KG时，电机自动停止转动，视屏显示预载荷10KG和保持时间：

保持时间

当保持时间到了设定值时，电机自动启动，压头对工件继续施压，达到总载荷150KG时，电机自动停止转动，视屏显示总载荷150KG和保持时间：

当保持时间到了设定值时，电机自动反向转动，压头对工件减压，达到卸载荷10KG时，电机自动停止转动，视屏显示卸载荷10KG和保持时间：

当保持时间到了设定值时，电机继续反向转动，压头对工件完全减压，测头返回开机前的位置，视屏显示测试结果。

注意：在测试过程中不可接触被测工件，否则将影响测试结果。

查找和删除测试结果：

1.  在主视窗通过按键，可循环显示本测试组的所有的测试结果。按键可删

除当前视屏中显示的数据。然后返回主视窗，并显示最后一次的测试结果。

如不想删除任何数据，请按SET键，返回主视窗，并显示最后一次的测试结

果。

2.  删除当前测试结果：

请按键，即可删除当前视屏中显示的数据，返回主视窗，并显示前一次的

测试结果。

打印测试结果

先启动蓝牙打印机。在硬度测量仪的主视窗状态，按 键，视屏中显示PRINTER，并PAIR字符闪烁，表示硬度测量仪同蓝牙打印机正在配对。

一旦配对成功，视屏则显示，GROUP  04表示当前的测试数据组编号，按键或键可循环选择要打印测试数据组编号，

然后，再按键，要打印的数据传送到打印机并打印。

如果硬度测量仪同蓝牙打印机配对没有成功，视屏中显示：

30秒后，硬度测量仪返回主视窗。

通过USB接口送测试结果到 PC电脑

PC电脑设定:

从G & R Technology网站下载驱动软件。

从下面网站下载并安装 Putty软件 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

- 将USB电缆插入RH-150AUTO硬度仪的 USB 接口。

- 重复按 MODE键两次直到 LCD 视窗显示 “USB TRANSFER”

PC机 Windows 7 将提示：驱动程序没有安装

进入你的 Windows 7控制面板

- . 点击"Device Manager".

- Locate and expand “Other devices.” 将看到MSP430-USB Example 。

- 右点击并选择 “Update Driver Software.”

- 视窗开始搜寻 RH-150AUTO驱动软件. 请按 “Browse my computer for driver software.”

- 从G & R Technology 网站下载.

- 现在RH-150AUTO 后面有一个 COM 号码（注意：不一定是COM8）. 记住这个号码，

- 拔下USB电缆，并安装Putty软件程序。

传输数据到个人电脑:

- 按电源开关启动RH-150AUTO. 按 MODE 键 LCD窗口显示 “USB CURRENT.”

- 按 SET 键确定传输的测试数据组的范围。 参数 BEGIN will 闪烁. 这是首先传输的测试数据组的号码。可以按  或 键去改变这号码。

- 再按 MODE 键，参数 END闪烁。这是最后传输的测试数据组的号码。可以按  或 键去改变这号码。

在上面显示的LCD窗口例中，RH-150AUTO 将传输的1，2，3，和4测试数据组到个人电脑。

- 设定了传输的测试数据组的号码后，按 SET键准备传输。分别将 USB电缆插入RH-150AUTO和个人电脑USB接口。

打开电脑的 Device Manager 并寻找RH-150AUTO在电脑的COM 接口的号码。

- 启动 Putty软件.

- 在“Connection type:”下选择 “serial”，

- 在 “Serial line” 空白, 修改COM 接口号码，我们已在第6步找到这号码。

- 点击 Open

- 电脑的屏幕将显示 press any key. 按你的电脑的键盘任意键，

- RH-150AUTO将自动传输第一组的测试数据到个人电脑并显示在Putty屏. 继续按电脑的键盘任意键，则传输下一组的测试数据到个人电脑并显示在Putty屏。当所有的数据传输完成，你可以卸下USB电缆。

你可以复制或编辑这些测试结果到 word .

## 7. 硬度测量仪的设置

- 存储器清零

即清除存储器中所有的数据。在关机的状态下，先按键和MODE键，然后按电源开关键，再松开电源开关键，再松开键和MODE键。此时，存储器中所有的数据被清除，硬度测量仪的主视窗显示：

实时时间校准和测试误差调整

硬度测量仪具有实时存储测试结果的功能。所以应对时间进行校准。硬度测量仪还有测试误差调整功能，用户可根据标准硬度块的测试值来修正测试的误差。下面介绍一些参数的校准和调整。

在关机的状态下，先按SET键，然后按电源开关键，再松开电源开关键，再松开SET键。视屏中显示：

# 按MODE键选择美国或欧洲的时间制式，被选择的时间制式将闪烁，按SET键确认。视屏中显示：

按MODE键可循环选择年，月，日，小时和分钟。被选的参数闪烁，按键或键校准时间。继续按SET键，视屏中显示：

根据标准硬度块的测试值来修正测试值的误差。按MODE键可循环选择HRA，HRB和HRC，被选的参数闪烁，按键或键对误差进行调整，如果测试值比标准块低，则应加上相应的数值，反之，则减去相应的数值。继续按SET键，视屏中显示预载，加载和卸载完成后的保持时间：

按MODE键可循环选择预载，加载和卸载，被选的参数闪烁，按键或键对保持时间进行调整，继续按SET键，返回硬度测量仪的主视窗。

## 8. 硬度测量仪的维护和保养

硬度测量仪是精密测试仪器，存放和操作时应注意

1。避免摔落或与其他的物体碰撞。

2。避免滴和溅任何油，油脂，或其他的化学液体在仪器上。

3。避免在粉尘严重和有腐蚀性气体的环境中使用。

4。保持压头和位移测量套和砧台的清洁。

硬度测量仪的专用锂电池可充放电300次，当电池充电能力明显减弱时，请更换电池。

5。压头，位移测量套和砧台是易损件，如发现磨损严重，请更换。

如需更换，电池，压头，位移测量套和砧台请与我们的代理商联系。

# Text boxes

砧台

压头及定位套

键盘

LCD显示屏Monitor

定位槽

框架

充电器接口

USB 接口

MAX 62.7        MIN  62.7

AVE  62.7        HV  764.9

1 005        62.7 HRC

AVE  04

HRA

60KG     DIAMOND

HRB

100KG         BALL

HRB

HV: ST  SS  BR  CO  AL

HB: ST  SS  BR  CO  AL

LBI: ST

KGM: ST

##### HRC

150KG    DIAMOND

HRC

HV: ST  SS

HB: ST  SS

LBI: ST

KGM: ST

HRA

总载荷60Kg

金钢石压头

HRA

60KG     DIAMOND

HRB

总载荷100Kg   1.58mm球压头HRB

HV: ST  SS  BR  CO  AL

HB: ST  SS  BR  CO  AL

LBI: ST

KGM: ST

HRB

100KG         BALL

HRB

HV: ST  SS  BR  CO  AL

HB: ST  SS  BR  CO  AL

LBI: ST

KGM: ST

HRC

总载荷150Kg   金钢石压头

HRC

HV: ST  SS

HB: ST  SS

LBI: ST

KGM: ST

##### HRC

150KG    DIAMOND

HRC

HV: ST  SS

HB: ST  SS

LBI: ST

KGM: ST

MAX 00.0        MIN  00.0

AVE  00.0        HV  000

1 005        00.0 HRC

MIN

MAX

##### Preload    10.0 KG

0    SEC

##### Load    150.0 KG

0    SEC

##### Unload    10.0 KG

0    SEC

MAX 62.7        MIN  62.7

AVE  62.7        HV  764.9

1 005        62.7 HRC

PRINTER

PAIR

PRI

GROUP  04

PLEASE   CHECK

PRINTER  STATUS

BEGIN  001

END

BEGIN  001

END       004

MAX 00.0        MIN  00.0

AVE  00.0        HV  000

1 001        00.0 HRC

##### DATA FMT   USA

EUR

YEAR       14

MONTH   03

DAY         21

HOUR      07 AM

MINUTE  23

OFFSET

HRA    +01

HRB    +02

HRC     -03

LOAD  TIMER

PRELOAD   4

LOAD           5

UNLOAD     3